9. ЭЛЕКТРОННАЯ ЗОНДОВАЯ

МИКРОСКОПИЯ

9.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СКАНИРУЮЩИХ

ЗОНДОВЫХ МИКРОСКОПАХ

Одной из важнейших задач современного материаловедения является исследование поверхности твердых тел. Традиционные методы исследования поверхности, такие как рентгеновская или ионная дифракция, дифракция медленных электронов, электронная Оже-спектроскопия, позволяют получать усредненную по по-верхности образца картину расположения атомов, но не дают возможности своими глазами увидеть атомную структуру. Все эти методы, работающие только в вакууме, позволяет разрешать детали нанометрового масштаба, но при этом возможно повреждение образца пучком высокоэнергетических частиц. Кроме того, они не позволяет непосредственно получать информацию о высоте поверхностных деталей.

Частично эти проблемы удалось решить с помощью скани-рующей туннельной микроскопии (СТМ). В начале 1980-х годов СТМ ослепляла мир первыми экспериментально полученными изображениями поверхности кремния с атомным разрешением.

Однако новые, практически неограниченные возможности открылись с изобретением атомного силового микроскопа (АСМ), с помощью которого стало возможным изучать рельеф не только проводящих, но и диэлектрических материалов. С тех пор области применения сканирующей зондовой микроскопии (СЗМ) значительно расширились.

В настоящее время СЗМ используется в большом многообразии дисциплин, как в фундаментальных научных исследованиях, так и прикладных высокотехнологичных разработках. Многие научно-исследовательские институты страны оснащаются аппа-

ратурой для зондовой микроскопии. В связи с этим постоянно растет спрос на высококлассных специалистов.

9.1.1. Типы сканирующих зондовых микроскопов

Общепринятая аббревиатура сканирующей зондовой микро-скопии — СЗМ. Основное отличие разных методов зондовой микроскопии состоит в типе применяемого зонда:

1) сканирующий туннельный микроскоп (СТМ). Металличе-ское острие и проводящая поверхность исследуемого образца об-разуют туннельный переход. В микроскопе измеряют величину электрического тока туннельного перехода;

2) сканирующий силовой микроскоп (ССМ). В качестве зон-да используется микроострие, закрепленное на упругой микро-консоли. В ССМ регистрируется сила взаимодействия между микроострием и поверхностью образца. Для ССМ часто исполь-зуется и другое название — атомно-силовой микроскоп (АСМ), которое указывает на локальный характер силового взаимодействия.

Ниже приведена хронология появления различных приборов семейства зондовых микроскопов:

1) Сканирующий туннельный микроскоп — G. Binnig, H. Rohrer (1981).

2) Сканирующий ближнепольный оптический микроскоп — D. W. Pohl (1982).

3) Сканирующий емкостной микроскоп — J. R. Matey, J. Blanc (1984).

4) Сканирующий тепловой микроскоп — C. C. Williams, H. K. Wickramasinghe (1985).

5) Атомно-силовой микроскоп (сканирующий силовой мик-роскоп) — G. Binnig, C. F. Quate, Ch. Gerber (1986).

6) Сканирующий бесконтактный микроскоп — Y. Martin, C.C. Williams, H.K. Wickramasinghe (1987).

7) Магнитно-силовой микроскоп — Y. Martin, H. K. Wickrama–singhe (1987).

8) Сканирующий фрикционный микроскоп — C. M. Mate, G. M. McClelland, S. Chiang (1987).

9) Электростатический силовой микроскоп — Y. Martin, D. W. Abraham, H. K. Wickramasinghe (1987).

10) Сканирующий микроскоп неупругого туннелирования — D. P. E. Smith, D. Kirk, C. F. Quate (1987).

Здесь можно продолжить и далее перечисление различных типов микроскопов, родоначальником которых стал сканирую-щий туннельный микроскоп. Этот список также, по всей видимо-сти, будет расширен в ближайшее время в результате изобрете-ния новых модификаций зондовых микроскопов.

Основное отличие зондовых микроскопов друг от друга ле-жит в применении различных микрозондов, с помощью которых проводится измерение локальных свойств и характеристик по-верхности. В туннельном микроскопе основным измеряемым па-раметром является туннельный ток между иглой и образцом, в атомно-силовом микроскопе контролируется сила взаимодейст-вия между микроострием и поверхностью образца.

В другой модификации зондового микроскопа — скани-рующем оптическом микроскопе ближнего поля — в качестве зонда фигурирует оптическое волокно с миниатюрной диафраг-мой. При сканировании образца манипулятор перемещает диа-фрагму вблизи поверхности. Излучение лазерного источника, проходя через диафрагму, освещает исследуемую поверхность. В микроскопе такой конструкции регистрируют рассеянный или переизлученный свет. В результате того, что рассеяние света происходит в ближней зоне (на расстоянии от излучающей диа-фрагмы меньшем, чем длина волны света), удается преодолеть принципиальное ограничение обычной оптической микроскопии

по разрешающей способности: становятся заметными детали по-верхности размером в десятки нанометров.

9.1.2. Принцип работы сканирующих

зондовых микроскопов

В сканирующей зондовой микроскопии исследование рель-ефа поверхности и ее локальных свойств проводится с помощью специальных зондов. Расстояние между зондом и поверхностью образца при работе составляет примерно 0,1 – 10 нм.

Работа СЗМ основана на использовании различного рода взаимодействий между зондом и поверхностью исследуемого об-разца, но все СЗМ имеют общую структуру и компоненты (рис. 9.1).

Принцип их работы заключается в следующем. С помощью системы грубого позиционирования измерительный зонд подво-дится к поверхности исследуемого образца. При приближении образца и зонда на расстояние менее сотни нанометров послед-ний начинает взаимодействовать с поверхностными структурами анализируемой поверхности. Перемещение зонда вдоль поверх-ности осуществляется с помощью сканирующего устройства. Датчик положения зонда непрерывно отслеживает позицию зонда относительно образца и через систему обратной связи передает данные о ней в компьютерную систему, управляющую движени-ем сканера. В современных зондовых микроскопах точность удержания расстояния зонд-поверхность достигает величины ~ 0,01 A. Компьютерная система служит, кроме управления ска-нером, также для обработки данных от зонда, анализа и отобра-жения результатов исследования поверхности.

Наряду с исследованием рельефа поверхности, зондовые микроскопы позволяют изучать различные свойства поверхности: механические, электрические, магнитные, оптические и другие.

9.2. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ВХОДЯЩИЕ

В СОСТАВ СОВРЕМЕННЫХ СКАНИРУЮЩИХ

ЗОНДОВЫХ МИКРОСКОПОВ

9.2.1. Сканирующие элементы (сканеры)

зондовых микроскопов

При работе зондовых микроскопов необходимо контроли-ровать рабочее расстояние зонд-образец и осуществлять переме-щения зонда в плоскости образца с высокой точностью (на уров-не долей ангстрема). Эта задача решается с помощью специаль-ных манипуляторов ― сканирующих элементов (сканеров).

Сканирующие элементы зондовых микроскопов изготавли-ваются из пьезоэлектриков ― материалов, меняющих свои раз-меры во внешнем электрическом поле. Наибольшее распростра-нение получили преобразователи из пьезокерамических материа-лов. Пьезокерамика представляет собой поляризованный поли-кристаллический материал, получаемый методами спекания по-рошков из кристаллических сегнетоэлектриков. Поляризация ке-рамики производится следующим образом. Керамику нагревают выше температуры Кюри (температура, при нагреве выше кото-рой исчезают ферромагнитные свойства материала; для большин-ства пьезокерамик эта температура менее 300 °С), а затем мед-ленно охлаждают в сильном (порядка 3 кВ/см) электрическом по-ле. После остывания пьезокерамика имеет наведенную поляриза-цию и приобретает способность изменять свои размеры (увели-чивать или уменьшать в зависимости от взаимного направления вектора поляризации и вектора внешнего электрического поля).

В сканирующей зондовой микроскопии широкое распро-странение получили трубчатые пьезоэлементы. Они позволяют получать достаточно большие перемещения объектов при отно-сительно небольших управляющих напряжениях. Трубчатые пье-зоэлементы представляют собой полые тонкостенные цилиндры, изготовленные из пьезокерамических материалов. Обычно элек-троды в виде тонких слоев металла наносятся на внешнюю и внутреннюю поверхности трубки, а торцы трубки остаются непо-крытыми.

При прикладывании разности потенциалов между внутрен-ним и внешним электродами трубка изменяет свои продольные размеры. При одном и том же напряжении удлинение трубки бу-дет тем больше, чем больше ее длина и чем меньше толщина ее стенки.

На сегодняшний день в сканирующей зондовой микроско-пии наиболее широко используются сканеры, изготовленные на

основе одного трубчатого элемента. Общий вид трубчатого ска-нера и схема расположения электродов представлены на рис. 9.2.

Материал трубки имеет радиальное направление вектора поляризации.

Внутренний электрод обычно сплошной. Внешний электрод сканера разделен по образующим цилиндра на четыре секции. При подаче противофазных напряжений на противоположные секции внешнего электрода (относительно внутреннего) проис-ходит сокращение участ-ка трубки в том месте, где направление поля совпадает с направлени-ем поляризации, и удли-нение там, где они на-правлены в противопо-ложные стороны. Это приводит к изгибу труб-ки в соответствующем направлении. Таким об-разом осуществляется сканирование в плоско-сти X,Y. Изменение потенциала внутреннего электрода относи-тельно всех внешних секций приводит к удлинению или сокра-щению трубки по оси Z. Таким образом можно реализовать трех-координатный сканер на базе одной пьезотрубки.

Применение пьезокерамик существенно ограничивается не-которыми недостатками, отрицательно влияющими на работу сканирующих элементов.

Одним из таких недостатков является нелинейность пьезо-электрических свойств. На рис. 9.3 в качестве примера приведена зависимость величины смещения пьезотрубки в направлении Z от величины приложенного поля. В общем случае (особенно при больших управляющих полях) пьезокерамики характе-ризуются нелинейной зави-симостью деформации от по-ля (или от управляющего на-пряжения).

Типичные значения по-лей E*, при которых начина-ют сказываться нелинейные эффекты, составляют порядка 100 В/мм. Поэтому для кор-ректной работы сканирую-щих элементов обычно ис-пользуются управляющие по-ля в области линейности ке-рамики (E < E*).

Другим недостатком пьезокерамик является так называемый крип (creep ― ползучесть) ― запаздывание реакции на измене-ние величины управляющего электрического поля. На рис. 9.4 схематично показаны временные диаграммы изменения управ-ляющих полей и соответствующих смещений сканера по оси Z и в плоскости X,Y.

Наличие крипа приводит к тому, что в СЗМ изображениях наблюдаются геометрические искажения, связанные с этим эф-фектом. Особенно сильно крип сказывается при выводе сканера в заданную точку для проведения локальных измерений и на на-чальных этапах процесса сканирования. Для уменьшения влияния крипа керамики применяются временные задержки в указанных процессах, позволяющие частично скомпенсировать запаздыва-ние сканера.

Рис. 9.4. Схематические временные диаграммы изменения управляющего поля: а ― на Z-электроде в цепи обратной

связи; б ― на X-электроде в процессе сканирования

(показаны черным цветом).

Пунктиром схематично показаны зависимости, соответствующие реакции сканера на изменение управляющих

Напряжений

Еще одним недостатком пьезокерамик является неоднознач-ность зависимости удлинения от направления изменения элек-трического поля (гистерезис).

Это приводит к тому, что при одних и тех же управляющих напряжениях пьезокерамика оказывается в различных точ-ках траектории в зависимости от направления движения (рис. 9.5). Для исключения ис-кажений СЗМ изображений, обусловленных гистерезисом пьезокерамики, регистрацию информации при сканировании образцов производят только на одной из ветвей зависимости.

Рис. 9.4. Схематические временные диаграммы изменения управляющего поля: а ― на Z-электроде в цепи обратной

связи; б ― на X-электроде в процессе сканирования

(показаны черным цветом).

Пунктиром схематично показаны зависимости, соответст-вующие реакции сканера на изменение управляющих

напряжений

9.2.2. Устройства прецизионного перемещения

зонда и образца

Одной из важных технических задач в сканирующей зондо-вой микроскопии является необходимость прецизионного пере-мещения зонда и образца с целью образования узкого рабочего промежутка. Для решения этой проблемы применяются различ-ные типы устройств, осуществляющих перемещения объектов с высокой точностью.

В современных СЗМ наибольшее распространение получи-ли различного рода шаговые двигатели.

Шаговые электродвигатели (ШЭД) представляют собой электромеханические устройства, которые преобразуют электри-ческие импульсы в дискретные механические перемещения. Важным преимуществом шаговых электродвигателей является то, что они обеспечивают однозначную зависимость положения ротора от входных импульсов тока, так что угол поворота ротора определяется числом управляющих импульсов. В ШЭД вращаю-щий момент создается магнитными потоками, создаваемыми по-люсами статора и ротора, которые соответствующим образом ориентированы друг относительно друга. Статор изготавливается из материала с высокой магнитной проницаемостью и имеет не-сколько полюсов. Если одна из обмоток шагового электродвига-теля запитана, то ротор принимает определенное положение. Вы-ключая ток в данной обмотке и включая в другой, можно пере-вести ротор в следующее положение и т. д. Это приводит к тому, что при одних и тех же управляющих напряжениях пьезокерами-ка оказывается в различных точках траектории в зависимости от направления движения (рис. 9.5). Для исключения искажений СЗМ изображений, обусловленных гистерезисом пьезокерамики, регистрацию информации при сканировании образцов произво-дят только на одной из ветвей зависимости. Таким образом,

управляя током обмоток, можно осуществлять вращение ротора ШЭД в шаговом режиме. Он будет находиться в этом положении до тех пор, пока внешний приложенный момент не превысит не-которого значения, называемого моментом удержания.

Требования хорошей изоляции приборов от внешних вибра-ций и необходимость работы зондовых микроскопов в условиях вакуума накладывают ограничения на применение чисто механи-ческих устройств для перемещений зонда и образца. В связи с этим широкое распространение в зондовых микроскопах получи-ли устройства на основе пьезоэлектрических преобразователей (шаговые пьезодвигатели), позволяющие осуществлять дистан-ционное управление перемещением объектов.

9.2.3. Защитные приспособления для зондовых

микроскопов

Различного рода внешние воздействия во время сканирова-ния автоматически воздействуют на получаемое изображение, поэтому для корректной работы сканирующих зондовых микро-скопов необходимо создание особых условий и приспособлений.

Защита от вибраций

Любая конструкция сканирующего зондового микроскопа представляет собой колебательную систему, имеющую целый набор собственных резонансных частот. Внешние механические воздействия на частотах, совпадающих с ними, вызывают явле-ния резонанса в конструкции измерительных головок, что приво-дит к колебаниям зонда относительно образца и воспринимается как паразитный периодический шум, искажающий и размываю-щий СЗМ изображения поверхности образцов. С целью умень-шения влияния внешних вибраций измерительные головки изго-тавливают из массивных металлических деталей, имеющих высо-кие (более 100 кГц) частоты. Наименьшими резонансными часто-тами обладают сканирующие элементы зондовых микроскопов. В

1 31

конструкциях современных микроскопов приходится идти на компромисс между величиной максимального поля обзора ска-нирующего элемента и его резонансной частотой. Типичными для сканеров являются резонансные частоты в диапазоне 10−100 кГц.

Для защиты приборов от внешних вибраций применяются различные типы виброизолирующих систем. Условно виброизо-лирующие системы можно разделить на пассивные и активные. Основная идея, заложенная в пассивные виброизолирующие сис-темы, заключается в следующем. Амплитуда вынужденных коле-баний механической системы быстро спадает при увеличении разницы между частотой возбуждающей силы и собственной ре-зонансной частотой системы. Поэтому внешние воздействия с частотами много большими собственных частот практически не оказывают заметного влияния на колебательную систему. Следо-вательно, если поместить измерительную головку зондового микроскопа на виброизолирующую платформу или на упругий подвес, то на корпус микроскопа пройдут лишь внешние колеба-ния с частотами, близкими к резонансной частоте виброизоли-рующей системы. Поскольку собственные частоты головок СЗМ составляют 10−100 кГц, то, выбирая резонансную частоту виб-роизолирующей системы достаточно низкой (порядка 5−10 Гц), можно весьма эффективно защитить прибор от внешних вибра-ций. С целью гашения колебаний на собственных резонансных частотах в виброизолирующие системы вводят диссипативные элементы с вязким трением.

Таким образом, для обеспечения эффективной защиты не-обходимо, чтобы резонансная частота виброизолирующей систе-мы была как можно меньше. Однако на практике реализовать очень низкие частоты трудно.

Для защиты головок СЗМ успешно применяются также ак-тивные системы подавления внешних вибраций. На практике

применяются многоступенчатые конструкции виброизолирую-щих систем различного типа, позволяющие существенно повы-сить степень защиты приборов от внешних вибраций.

Защита от акустических шумов

Еще одним источником вибраций элементов конструкции зондовых микроскопов являются акустические шумы различной природы.

Особенностью акустических помех является то, что акусти-ческие волны непосредственно воздействуют на элементы конст-рукции головок СЗМ, что приводит к колебаниям зонда относи-тельно поверхности исследуемого образца. Для защиты СЗМ от акустических помех применяются различные защитные колпаки, позволяющие существенно снизить уровень акустической помехи в области рабочего промежутка микроскопа. Наиболее эффек-тивной защитой от акустических помех является размещение из-мерительной головки зондового микроскопа в вакуумной камере.

Стабилизация термодрейфа положения зонда над поверх-ностью

Одной из важных проблем СЗМ является задача стабилиза-ции положения зонда над поверхностью исследуемого образца. Главным источником нестабильности положения зонда является изменение температуры окружающей среды или разогрев эле-ментов конструкции зондового микроскопа во время его работы.

Типичные значения коэффициентов расширения материалов составляют 10-5−10-6 град-1. Таким образом, при нагреве тела длиной 10 см на 1 °С его длина увеличивается на величину по-рядка 1 мкм. Такие деформации весьма существенно влияют на работу зондовых микроскопов. Для уменьшения термодрейфа применяют термостатирование измерительных головок СЗМ или вводят в конструкцию головок термокомпенсирующие элементы.

9.3. СКАНИРУЮЩАЯ ТУННЕЛЬНАЯ

МИКРОСКОПИЯ

Исторически первым в семействе зондовых микроскопов появился сканирующий туннельный микроскоп (СТМ). Принцип его работы основан на явлении туннелирования электронов через узкий потенциальный барьер между металлическим зондом и проводящим образцом во внешнем электрическом поле (рис. 9.6).

9.3.1. Физические основы туннелирования

В основе действия сканирующего туннельного микроскопа лежит квантовый эффект, который заключается в способности электронов туннелировать сквозь достаточно узкий потенциаль-

ный барьер, ширина d которого сопоставима с длиной волны де Бройля электронов.

В первом порядке теории возмущений ток между двумя проводниками, разделёнными таким барьером, может быть запи-сан в виде:

Туннельный ток экспоненциально зависит от расстояния между электродами. Ток изменяется по величине на порядок при изменении расстояния между электродами всего лишь на не-сколько ангстрем. Этот факт имеет принципиальное значение для работы туннельного микроскопа.

Экспоненциальная зависимость туннельного тока от рас-стояния позволяет осуществлять регулирование расстояния меж-ду зондом и образцом в туннельном микроскопе с высокой точ-ностью. СТМ представляет собой электромеханическую систему с отрицательной обратной связью. Система обратной связи (ОС) поддерживает величину туннельного тока между зондом и образ-цом на заданном уровне (I0), выбираемом оператором. Контроль величины туннельного тока, а следовательно, и расстояния зонд-поверхность осуществляется посредством перемещения зонда вдоль оси Z с помощью пьезоэлектрического элемента.

Изображение рельефа поверхности в СТМ формируется двумя методами. По методу постоянного туннельного тока (рис. 9.8.а) зонд перемещается вдоль поверхности, осуществляя растровое сканирование; при этом изменение напряжения на Z−электроде пьезоэлемента в цепи обратной связи (с большой точностью повторяющее рельеф поверхности образца) записыва-ется в память компьютера в виде функции Z = f(x,y), а затем вос-производится средствами компьютерной графики.

При исследовании атомарно гладких поверхностей часто более эффективным оказывается получение СТМ изображения поверхности по методу постоянной высоты Z = const. В этом случае зонд перемещается над поверхностью на расстоянии не-скольких ангстрем, при этом изменения туннельного тока регист-рируются в качестве СТМ изображения поверхности (см. рис. 9.8.б).

Рис. 9.8. Формирование СТМ изображений поверхности по методу постоянного туннельного тока (а) и постоянного среднего расстояния (б). Пунктирной линией обозначена траектория движения зонда

Сканирование производится либо при отключенной ОС, ли-бо со скоростями, превышающими скорость реакции ОС, так что ОС отрабатывает только плавные изменения рельефа поверхно-сти. В данном способе реализуются очень высокие скорости ска-нирования и высокая частота получения СТМ изображений, что позволяет вести наблюдение за изменениями, происходящими на поверхности, практически в реальном времени. При работе при-бора в режиме постоянной высоты необходимо учитывать опас-ность задевания зондом исследуемой поверхности. Поэтому дан-ный режим обычно используется только для относительно глад-ких образцов.

Высокое пространственное разрешение СТМ определяется экспоненциальной зависимостью туннельного тока от расстояния до поверхности. Разрешение в направлении по нормали к поверх-ности достигает долей ангстрема. Латеральное же разрешение за-висит от качества зонда и определяется, в основном, не макро-скопическим радиусом кривизны кончика острия, а его атомар-ной структурой. При правильной подготовке зонда на его кончи-ке с большой вероятностью находится либо одиночный высту-пающий атом, либо небольшой кластер атомов, который локали-зует его на размерах, много меньших, чем характерный радиус кривизны острия. Действительно, туннельный ток протекает ме-жду поверхностными атомами образца и атомами зонда. Атом, выступающий над поверхностью зонда, находится ближе к по-верхности на расстояние, равное величине периода кристалличе-ской решетки. Поскольку зависимость туннельного тока от рас-стояния экспоненциальная, то ток в этом случае течет, в основ-ном, между поверхностью образца и выступающим атомом на кончике зонда.

С помощью таких зондов удается получать пространственное разрешение вплоть до атомарного, что продемонстрировано

многими исследовательскими группами на образцах из различных материалов.

9.3.2. Зонды для сканирующих туннельных

микроскопов

В сканирующих туннельных микроскопах используются зонды нескольких типов. В первое время широкое распростране-ние получили зонды, приготовленные из вольфрамовой проволо-ки методом электрохимического травления.

Другая широко применяемая методика приготовления СТМ зондов ― перерезание тонкой проволоки из PtIr-сплава с помо-щью обыкновенных ножниц. Перерезание производится под уг-лом порядка 45 градусов с од-новременным натяжением про-волоки на разрыв.

Процесс формирования острия в этом случае отчасти сходен с процессом изготовле-ния острия из вольфрама. При перерезании происходит пла-стическая деформация проволо-ки в месте резки и обрыв ее под действием растягивающего уси-лия. В результате в месте разре-за формируется вытянутое ост-рие с неровным (рваным) краем с многочисленными выступами, один из которых и оказывается рабочим элементом СТМ зонда. Данная технология изготовления СТМ зондов применяется сейчас практически во всех лаборато-риях и почти всегда обеспечивает гарантированное атомарное разрешение при СТМ исследованиях поверхности (рис. 9.9).

9.3.3. Измерение локальной работы выхода

с помощью сканирующих туннельных микроскопов

Для неоднородных образцов туннельный ток является не только функцией расстояния от зонда до образца, но и зависит от значения локальной работы выхода электронов в данном месте поверхности. Для получения информации о распределении рабо-ты выхода применяется метод модуляции расстояния зонд-образец ΔZ. С этой целью в процессе сканирования к управляю-щему напряжению на Z-электроде сканера добавляется перемен-ное напряжение с внешнего генератора на частоте ω. Это приво-дит к тому, что расстояние зонд−образец оказывается промоду-лированным на частоте ω.

Частота ω выбирается выше частоты полосы пропускания петли обратной связи для того, чтобы система обратной связи не могла отрабатывать данные колебания зонда. Амплитуда пере-менного напряжения выбирается достаточно малой, чтобы воз-мущения туннельного промежутка также были малыми.

В свою очередь, колебания расстояния зонд−образец приво-дят к тому, что появляется переменная составляющая тока на частоте ω. Детектируя амплитуду колебаний туннельного тока в каждой точке кадра, можно построить одновременно с рельефом Z=f(x,y) распределение величины локальной работы выхода φ(x,y) на исследуемом участке поверхности.

9.3.4. Измерение вольт-амперных

характеристик туннельного контакта

С помощью СТМ можно снимать вольт-амперные характе-ристики (ВАХ) туннельного контакта в различных точках по-верхности, что позволяет судить о локальной проводимости об-разца и изучать особенности локальной плотности состояний в энергетическом спектре электронов. Для регистрации вольт-ам-

перных характеристик туннельного контакта в СТМ применяется следующая процедура. На СТМ изображении поверхности выби-рается область образца, в которой предполагается произвести из-мерения. Зонд СТМ выводится сканером в соответствующую точку поверхности. Для получения ВАХ контакта обратная связь на короткое время разрывается, и к туннельному промежутку прикладывается линейно нарастающее напряжение. При этом синхронно с изменением напряжения регистрируется ток, проте-кающий через туннельный контакт. Во время снятия ВАХ на время разрыва обратной связи на электрод сканера подается по-тенциал, равный потенциалу непосредственно перед разрывом.

В каждой точке производится снятие нескольких ВАХ. Ито-говая вольт-амперная характеристика получается путем усредне-ния набора ВАХ, снятых в одной точке. Усреднение позволяет существенно минимизировать влияние шумов туннельного про-межутка.

9.4. АТОМНО-СИЛОВАЯ МИКРОСКОПИЯ

Атомно-силовой микроскоп (АСМ) был изобретён в 1986 году Гердом Биннигом, Кэлвином Куэйтом и Кристофером Гербером. В основе работы АСМ лежит силовое взаимодействие между зондом и поверхностью, для регистрации которого ис-пользуются специальные зондовые датчики, представляющие со-бой упругую консоль с острым зондом на конце (рис. 9.10). Сила, действующая на зонд со стороны поверхности, приводит к изгибу консоли. Регистрируя величину изгиба, можно контролировать силу взаимодействия зонда с поверхностью.

Качественно работу АСМ можно пояснить на примере сил Ван-дер-Ваальса. Наиболее часто энергию ван-дер-ваальсова взаимодействия двух атомов, находящихся на расстоянии r друг

от друга, аппроксимируют степенной функцией ― потенциалом

Леннарда−Джонса (см. рис. 9.11):

Получение АСМ изображений рельефа поверхности связано

с регистрацией малых изгибов упру-гой консоли зондового датчика. В атомно-силовой микроскопии для этой цели широко используются оп-тические методы (рис. 9.12).

Оптическая система АСМ юс-тируется таким образом, чтобы из-лучение полупроводникового лазера фокусировалось на консоли зондо-вого датчика, а отраженный пучок попадал в центр фоточувствитель-ной области фотоприемника. В качестве позиционно-чувствительных фотоприемников применяются четырехсекцион-ные полупроводниковые фотодиоды.

Рис. 9.12. Схема оптической регистрации изгиба консоли зондового

датчика АСМ

Основные регистрируемые оптической системой парамет-ры ― это деформации изгиба консоли под действием Z-компонент сил притяжения или отталкивания (FZ) и деформации кручения консоли под действием латеральных компонент сил (FL) взаимодействия зонда с поверхностью. Если обозначить ис-ходные значения фототока в секциях фотодиода через I01, I02, I03, I04, а через I1, I2, I3, I4 ― значения токов после изменения положе-ния консоли, то разностные токи с различных секций фотодиода ΔIi=Ii−I0i будут однозначно характеризовать величину и направ-ление изгиба консоли зондового датчика АСМ..

Величина ΔIz используется в качестве входного параметра в петле обратной связи атомно-силового микроскопа. Система об-ратной связи (ОС) обеспечивает ΔIz = const с помощью пьезо-электрического исполнительного элемента, который поддержива-ет изгиб консоли ΔI равным величине, задаваемой оператором.

При сканировании образца в режиме ΔZ = const зонд пере-мещается вдоль поверхности, при этом напряжение на Z-электроде сканера записывается в память компьютера в качестве рельефа поверхности Z=f(x,y). Пространственное разрешение АСМ определяется радиусом закругления зонда и чувствительностью системы, регистрирующей отклонения консоли. В настоя-щее время реализованы конструкции АСМ, позволяющие полу-чать атомарное разрешение при исследовании поверхности об-разцов.

9.4.1. Зондовые датчики атомно-силовых

микроскопов

Зондирование поверхности в атомно-силовом микроскопе производится с помощью специальных зондовых датчиков, пред-ставляющих собой упругую консоль ― кантилевер (Cantilever) с острым зондом на конце (рис. 9.13). Датчики изготавливаются методами фотолитографии и травления из кремниевых пластин. Упругие консоли формируются, в основном, из тонких слоев ле-гированного кремния, SiO2 или Si3N4.

Один конец кантилевера жестко закреплен на кремниевом основании ― держателе. На другом конце консоли располагается собственно зонд в виде острой иглы. Радиус закругления совре-менных АСМ зондов составляет 1−50 нм в зависимости от типа зондов и технологии их изготовления. Угол при вершине зон-да ― 10−20°. Силу взаимодействия зонда с поверхностью F мож-но оценить следующим образом:

F= k⋅ΔZ

где k ― жесткость кантилевера; ΔZ ― величина, характеризую-щая его изгиб. Коэффициенты жесткости кантилеверов k варьи-руются в диапазоне 10-3−10 Н/м в зависимости от используемых при их изготовлении материалов и геометрических размеров. При работе зондовых АСМ датчиков в колебательных режимах важны резонансные свойства кантилеверов.

Резонансная частота кантилевера определяется его геометрическими размерами и свойствами материала. Частоты основных мод лежат в диапазоне 10−1000 кГц. Добротность кантилеверов, в основном, зависит от той среды, в которой они работают.

Типичные значения добротности при работе в вакууме со-ставляют 103−104. На воздухе добротность снижается до 300−500, а в жидкости падает до 10−100.

В атомно-силовой микроскопии применяются, в основном, зондовые датчики двух типов ― с кантилевером в виде балки прямоугольного сечения и с треугольным кантилевером, образо-ванным двумя балками. На рис. 9.14 показаны электронно-микроскопические изображения выпускаемых серийно зондовых датчиков NSG11 с консолью прямоугольного сечения (компания «НТ-МДТ»).

Иногда зондовые датчики АСМ имеют несколько кантиле-веров различной длины (а значит, и различной жесткости) на од-ном основании. В этом случае выбор рабочей консоли осуществ-ляется соответствующей юстировкой оптической системы атом-но-силового микроскопа.

Зондовые датчики с треугольным кантилевером имеют при тех же размерах большую жесткость и, следовательно, более вы-сокие резонансные частоты. Чаще всего они применяются в коле-бательных АСМ методиках.

Изготовление зондовых датчиков для АСМ представляет собой достаточно сложный технологический процесс, включаю-щий в себя операции фотолитографии, ионной имплантации, хи-мического и плазменного травления.

Для проведения электрических измерений на зонд наносятся проводящие покрытия из различных материалов (Au, Pt, Cr, W, Mo, Ti, W2C и др.). В магнитных АСМ датчиках зонды покрыва-ются тонкими слоями ферромагнитных материалов, таких как Co, Fe, CoCr, FeCr, CoPt и др.

9.4.2. Контактная атомно-силовая

микроскопия

Методы получения информации о рельефе и свойствах по-верхности с помощью АСМ можно разбить на две большие груп-пы ― контактные и бесконтактные колебательные. В контактных методиках остриё зонда находится в непосредственном сопри-косновении с поверхностью, при этом силы притяжения и оттал-кивания, действующие со стороны образца, уравновешиваются силой упругости консоли. При работе АСМ в таких режимах ис-пользуются кантилеверы с относительно малыми коэффициента-ми жесткости, что позволяет обеспечить высокую чувствитель-ность и избежать нежелательного чрезмерного воздействия зонда на образец.

В контактном режиме АСМ изображение рельефа исследуе-мой поверхности формируется либо при постоянной силе взаи-модействия зонда с поверхностью (сила притяжения или оттал-кивания), либо при постоянном среднем расстоянии между осно-ванием зондового датчика и поверхностью образца.

При сканировании образца в режиме Fz=const система обратной связи под-держивает постоянной величину изгиба кантилевера, а следова-тельно, и силу взаимодействия зонда с образцом (рис. 9.16). При этом управляющее напряжение в петле обратной связи, подаю-щееся на Z-электрод сканера, будет пропорционально рельефу поверхности образца.

При исследовании образцов с малыми (порядка единиц анг-стрем) перепадами высот рельефа часто применяется режим ска-нирования при постоянном среднем расстоянии между основани-ем зондового датчика и поверхностью (Z=const). В этом случае зондовый датчик движется на некоторой средней высоте Zср над образцом (рис. 9.17), при этом в каждой точке регистрируется из гиб консоли ΔZ, пропорциональный силе, действующей на зонд со стороны поверхности. АСМ изображение в этом случае харак- теризует пространственное распределение силы взаимодействия зонда с поверхностью.

Недостаток контактных АСМ методик ― непосредственное механическое взаимодействие зонда с поверхностью. Это часто приводит к поломке зондов и разрушению поверхности образцов в процессе сканирования. Кроме того, контактные методики практически не пригодны для исследования образцов, обладаю-щих малой механической жесткостью, таких как структуры на основе органических материалов и биологические объекты.

-Z x ΔZ, F Fz=const Zср=const

Рис. 9.16. Формирование АСМ изображения при постоянной силе взаимодействия зонда с образцом

9.4.2.1. Зависимость силы от расстояния между

зондовым датчиком и образцом

С помощью атомно-силового микроскопа можно изучать особенности локального силового взаимодействия зонда с по-верхностью и на основании результатов данных исследований судить о свойствах поверхности различных образцов. С этой це-лью снимаются так называемые кривые подвода зонда к поверх-ности и кривые отвода. Фактически это зависимости величины изгиба кантилевера ΔZ (а следовательно, и силы взаимодействия зонда с поверхностью) от координаты z при сближении зондового датчика и образца. Аналогичные измерения проводятся при уда-лении зонда от поверхности. Характерный вид зависимости ΔZ=f(z) изображен на рис. 9.18

При приближении к поверхности образца зонд попадает в область действия сил притяжения. Это вызывает изгиб кантиле-вера в направлении к поверхности (см. рис. 9.18.а). В этой облас-ти может наблюдаться явление скачка зонда к поверхности, обу-словленное наличием большого градиента сил притяжения вбли-зи поверхности образца.

9.4.2.2. Колебательные методики атомно-силовой

микроскопии

Как указывалось выше, недостатком контактных АСМ методик является непосредственное механическое взаимодействие зонда с поверхностью. Это часто приводит к поломке зондов и разрушению поверхности образцов. Кроме того, контактные методики практически не пригодны для исследования образцов, обладающих малой механической жесткостью (структуры на основе ряда органических материалов и многие биологические объекты). Для исследования таких образцов применяются колебательные АСМ методики, основанные на регистрации параметров взаимодействия колеблющегося кантилевера с поверхностью. Данные методики позволят существенно уменьшить механическое воздействие зонда на поверхность в процессе сканирования. Кроме того, развитие колебательных методик существенно расширило арсенал возможностей АСМ по измерению различных свойств поверхности образцов.

9.4.2.3. Бесконтактный режим колебаний кантилевера

атомно-силового микроскопа

В бесконтактном режиме, известном также как режим при-тяжения, расстояние между иглой и поверхностью образца со-ставляет обычно величину 50−100 A. На таком расстоянии элек-тронные орбиты атомов иглы начинают взаимодействовать с электронными орбитами атомов образца. Это взаимодействие проявляется в виде слабого притяжения, поскольку в любой мо-мент времени атомы иглы и образца оказываются поляризован-ными в одном и том же направлении. Если бы атомы были сво бодными, они бы двигались навстречу друг другу вплоть до по-явления силы отталкивания.

Как видно из рис. 9.11, в области расстояний, соответст-вующих бесконтактному режиму работы АСМ, наклон кривой меньше, чем в области сил отталкивания. Поэтому в этом режиме кантилевер отклоняется значительно меньше, чем в контактном режиме. Необходимо также использовать жесткий кантилевер, иначе игла будет притягиваться к образцу вплоть до появления силы отталкивания. Таким образом, в бесконтактном режиме ра-боты используется очень чувствительная система регистрации отклонений кантилевера. С этой целью в упругом кантилевере возбуждаются механические колебания с частотой, близкой его собственной механической резонансной частоте (обычно 200−300 кГц), с амплитудой у зонда порядка нескольких десятков ангстрем. При сканировании регистрируют изменения резонансной частоты или амплитуды колебаний. Чувствительность такой схемы регистрации сил притяжения обеспечивает вертикальное разрешение менее одного ангстрема, такое же как и в контактном режиме.

Резонансная частота кантилевера изменяется из-за того, что внешняя сила ― сила притяжения ― имеет разную величину при минимальном и максимальном расстояниях колеблющейся иглы от поверхности образца. При сканировании в бесконтактном ре-жиме измеряют частоту колебаний кантилевера и поддерживают её постоянной с помощью следящей системы, передвигающей кантилевер сканером вниз или вверх. При постоянной частоте колебаний сохраняется среднее расстояние между иглой и по-верхностью образца. Сигнал, управляющий положением канти-левера по оси Z с помощью сканера, используется для построения топографического изображения поверхности.

В бесконтактном режиме сила взаимодействия между иглой и поверхностью очень мала, ~10-12 Н. Это очевидное преимуще ство при работе с мягкими и эластичными материалами. Это так-же важно для изучения объектов, свойства которых могу изме-няться при касании зондом поверхности образца в контактном режиме, в частности при исследовании полупроводниковых кри-сталлов и наноструктур.

В случае достаточно жёстких образцов контактный и бес-контактный режимы работы АСМ позволяют получать практиче-ски одинаковые изображения поверхности.

Промежуточное положение между контактным и бескон-тактным занимает режим периодического кратковременного кон-такта иглы с поверхностью в процессе сканирования, так назы-ваемый режим «постукивания» (Tapping Mode) или резонансный режим. В этом режиме кантилевер колеблется на собственной ре-зонансной частоте с высокой амплитудой порядка 50-100 нм. При таких амплитудах игла соприкасается с поверхностью в момент максимального отклонения консоли вниз от положения равнове-сия, что существенно изменяет частоту, фазу и амплитуду его ко-лебаний. Резонансный режим характеризуется более высоким разрешением в горизонтальной плоскости по сравнению с кон-тактным режимом.

9.4.3. Электросиловая микроскопия

В электросиловой микроскопии для получения информации о свойствах поверхности используется электрическое взаимодей-ствие между зондом и образцом. Рассмотрим систему, состоя-щую из зондового датчика, у которого зонд имеет проводящее покрытие, и образца, представляющего собой тонкий слой мате-риала на хорошо проводящей подложке.

Пусть между зондом и образцом подано постоянное напряжение U0 и переменное напряжение ~U=U1sin(ωt). Если тонкий слой на подложке представляет собой полупроводник или диэлектрик, то он может содержать поверхностный заряд, так что на поверхности образца существует распределение потенциала φ(x,y). Напряжение между зондом и поверхностью образца можно представить в виде:

U= U0+ U1Sin(ωt) −ϕ (y,x). (9.12)

С помощью этого метода можно изучать локальные диэлек-трические свойства приповерхностных слоев образцов. Для по-лучения высокого разрешения в данной методике необходимо, чтобы электрическая сила в системе зондовый датчик ― образец определялась, в основном, взаимодействием между зондом и по-верхностью.

Поскольку сама величина взаимодействия зависит от расстояния зонд−образец, для исследования диэлектрических свойств образ-цов применяется двухпроходная методика. В каждой строке ска-нирования производится следующая процедура. На первом про-ходе с помощью пьезовибратора возбуждаются колебания канти-левера на частоте, близкой к резонансной частоте ω0, и снимается АСМ изображение рельефа в «полуконтактном» режиме. Затем зондовый датчик отводится от поверхности на расстояние zo, ме-жду зондом и образцом подается переменное напряжение, и осу-ществляется повторное сканирование (рис. 9.20). На втором про-ходе датчик движется над поверхностью по траектории, повто-ряющей рельеф образца. Поскольку в процессе сканирования локальное расстояние между зондовым датчиком и поверхностью в каждой точке постоянно, изменения амплитуды колебаний кан-тилевера на частоте 2ω будут связаны с изменением емкости сис-темы зонд-образец вследствие изменения диэлектрических свойств образца.

Таким образом, итоговый ЭСМ кадр представляет собой двумерную функцию, характеризующую локальные диэлектриче-ские свойства образца.

Рис. 9.20. Двухпроходная методика ЭСМ

Детектирование сигнала на частоте ω позволяет изучать распределение поверхностного потенциала (так называемый метод Кельвина). Для этого при сканировании образца на втором проходе в каждой точке производится следующая процедура. С помощью перестраиваемого источника постоянного напряжения подбирается величина U0 таким образом, чтобы амплитуда коле-баний кантилевера на частоте ω становилась равной нулю. На рис. 9.21 в качестве примера приведены АСМ изображение рель-ефа поверхности и распределение поверхностного потенциала для композитной пленки, содержащей азобензол. На изображении поверхностного потенциала выделяются молекулы азобензола, имеющие сильный дипольный момент.

9.4.4. Магнитно-силовая микроскопия 160

Магнитно-силовой микроскоп (МСМ) был изобретен И. Мартином и К. Викрамасингхом в 1987 г. для исследования локальных магнитных свойств образцов. Данный прибор пред-ставляет собой атомно-силовой микроскоп, у которого зонд по-крыт слоемферромагнитного материала с определенной удельной намагниченностью (рис. 9.22).

Рис .22. Зонд МСМ в магнитном поле образца

Для получения МСМ изображений образцов применяются квазистатические и колебательные методики.

Квазистатические методики МСМ. МСМ изображение по-верхности образцов, имеющих слабо развитый рельеф поверхно-сти, получают следующим образом. Во время сканирования зон-довый датчик перемещается над образцом на некотором расстоя-нии h=const. При этом величина изгиба кантилевера, регистри-руемая оптической системой, записывается в виде МСМ изобра-жения F(x,y), представляющего собой распределение силы маг-нитного взаимодействия зонда с образцом.

Для МСМ исследований магнитных образцов с сильно раз-витым рельефом поверхности применяется двухпроходная мето-дика. В каждой строке сканирования производится следующая процедура. На первом проходе снимается АСМ изображение рельефа в контактном или «полуконтактном» режиме. Затем зон-довый датчик отводится от поверхности на расстояние z0, и осу-ществляется повторное сканирование (рис. 9.24). Расстояние z0 выбирается таким образом, чтобы сила Ван-дер-Ваальса была меньше силы магнитного взаимодействия.

Рис. 9.24. Двухпроходная методика получения МСМ изображения

На втором проходе датчик перемещается над поверхностью по траектории, повторяющей рельеф образца. Поскольку в этом случае локальное расстояние между зондовым датчиком и по-верхностью в каждой точке постоянно, изменения изгиба канти-левера в процессе сканирования связаны с неоднородностью

магнитных сил, действующих на зонд со стороны образца. Таким образом, итоговый МСМ кадр представляет собой двумерную функцию F(x,y), характеризующую распределение силы магнит-ного взаимодействия зонда с образцом.

Колебательные методики МСМ. Применение колебательных ме-тодик в магнитно-силовой микроскопии позволяет реализовать большую (по сравнению с квазистатическими методиками) чув-ствительность и получать более качественные МСМ изображения образцов.

Для получения МСМ изображения поверхности использует-ся двухпроходная методика. С помощью пьезовибратора возбуж-даются колебания кантилевера на частоте ω вблизи резонанса. На первом проходе в «полуконтактном» режиме записывается рель-еф поверхности. На втором проходе зондовый датчик движется над образцом по траектории, соответствующей рельефу, так, что расстояние между ним и поверхностью в каждой точке равно ве-личине z0 = const, определяемой оператором. МСМ изображение формируется посредством регистрации изменений амплитуды или фазы колебаний кантилевера.

9.5. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

СКАНИРУЮЩЕГО ЗОНДОВОГО МИКРОСКОПА

ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ТВЕРДЫХ ТЕЛ

В НАНОТЕХНОЛОГИИ

Можно перечислить, по крайней мере, три основные и су-щественные особенности сканирующих зондовых микроскопов, благодаря которым зондовые микроскопы привлекли внимание специалистов различных профилей:

1) возможность увидеть атомную и молекулярную структуру поверхности, воздействовать на нее на уровне отдельных атомов и молекул. Пространственное разрешение сканирующего туннельного и атомно-силового микроскопа может достигать тысячных долей нанометра в направлении по нормали к образцу и сотые доли нанометра в плоскости образца;

2) структуру и свойства (механические, электрические и электронные) поверхности можно изучать в различных средах —на воздухе, в чистых жидкостях и растворах, в вакууме;

3) наглядность представляемой информации.

9.5.1. Формирование и обработка изображений в сканирующем зондовом микроскопе

Рис. 9.26. Схематическое изображение процесса

Процесс сканирования поверхности в сканирующем зондо-вом микроскопе имеет сходство с движением электронного луча по экрану в электроннолучевой трубке телевизора. Зонд движется вдоль линии (строки) сначала в прямом, а потом в обратном на-правлении (строчная развертка), затем переходит на следующую строку (кадровая развертка) (рис. 9.26). Движение зонда осуществляется с помощью ска-нера небольшими шагами под действием пилообразных на-пряжений, формируемых цифро-аналоговыми преобразователя-ми. Регистрация информации о рельефе поверхности произво-дится, как правило, на прямом проходе.

Рис. 9.26. Схематическое изображение процесса

Информация, полученная с помощью сканирующего зондо-вого микроскопа, хранится в виде СЗМ кадра ― двумерного мас-сива целых чисел (матрицы). Физический смысл данных чисел определяется той величиной, которая оцифровывалась в процессе сканирования. Каждому значению соответствует определенная точка поверхности в пределах поля сканирования.

Как правило, СЗМ кадры представляют собой квадратные матрицы, имеющие размер 2n (в основном 256.256 и 512.512 элементов). Визуализация СЗМ кадров производится средствами компьютерной графики, в основном, в виде трехмерных (3D) и двумерных яркостных (2D) изображений. При 3D визуализации изображение поверхности Z=f(x,y), соответствующей СЗМ дан-ным, строится в аксонометрической перспективе с помощью пик-селей или линий. В дополнение к этому используются различные способы подсвечивания пикселей, соответствующих различной высоте рельефа поверхности. Наиболее эффективным способом раскраски 3D изображений является моделирование условий под-светки поверхности точечным источником, расположенным в не-которой точке пространства над поверхностью (рис. 9.27). При этом удается подчеркнуть мелкомасштабные неровности релье-фа. Также средствами компьютерной обработки и графики реали-зуются масштабирование и вращение 3D СЗМ изображений.

При 2D визуализации каждой точке поверхности Z=f(x,y) ставится в соответствие цвет.

Наиболее широко используются градиентные палитры, в ко-торых раскраска изображения производится тоном определенно-го цвета в соответствии с высотой точки поверхности. На рис. 9.28 для примера приведено 2D изображение участка по-верхности.

Локальные СЗМ рения, как правило, жены с регистрацией симостей исследуемых личин от различных па-метров. Например, это симости величины электри-ческого тока через контакт зонд-поверхность от

Вопросы по электронной зондовой микроскопии

1. Перечислите типы и принципы работы сканирующих зондовых микроскопов

2. Охарактеризуйте сканирующий туннельный и сканирующий силовой микроскопы и их основные отличия.

3. Перечислите задачи, решаемые с помощью зондовых микроскопов.

4. Устройство и физические принципы работы сканирующего тун-нельного микроскопа (СТМ).

5. Как формируется изображение рельефа поверхности в сканирующем туннельном микроскопе?

6. Опишите типы зондов, применяемых в сканирующем туннельном микроскопе.

7. Что лежит в основе работы атомно-силового микроскопа?

8. Охарактеризуйте различные типы зондовых датчиков применяе-мых в атомно-силовом микроскопе.

9. Охарактеризуйте контактные и бесконтактные колебательные ме-тоды изучения рельефа.

10. Что показывает зависимость величины изгиба кантилевера от расстояния между зондовым датчиком и поверхностью образца?

11. Перечислите основные задачи решаемые методами атомно-силовой микроскопии.

12. Укажите принципиальные различия между контактным атомно-силовым и электронно-силовым микроскопами.

13. Охарактеризуйте методы визуализации СЗМ изображений.